콘크리트 압축전용 INDICATOR

CONCREAT COMPRESSION TESTER INDICATOR

하중/ 강도 표시형 CON-TECH-1000 SERIES

■제품 특징

- 콘크리트 압축강도전용 DIGITAL INDICATOR

- MICROPROCESS 내장한 고정도 시험기 전용 DIGITAL INDICATOR

- RANGE 1～4단 기능   1/10000 분해능

- 하중 / 강도 환산 값 표시전용 TYPE

- 풍부한 기능   PEAK, FREE, A/Z, O.L, END

■ 선택(OPTION) 기능

1) INPUT

① RANGE 2-4단

② 입력신호 전압/전류/기타

2) OUTPUT

① RS-232C

② RS-422A

③ PRINTER

④ PRE-SET

■ FUNCTION KEY 조작 방법

◆ ZERO(ESC)   : 하중 치 영점조정. (설정 모드 조작 시 모드에서 나올 시사용)

◆ PEAK(UP)     : PEAK 상태 시 항상 최대치 표시,

FREE 상태에서  최대치 확인시 사용. (설정 모드 조작 시 설정치

변경시 사용)

◆ FREE(SHIFT)   : 현재 진행중인 하중을 지시하려 할 때 사용. (설정 모드 조작 시

설정치 의 자리 변경시 사용)

◆ RANGE(ENTER): RANGE를 변경 시사용. (설정 모드 조작 시 설정치 SETTING

완료 후 설정치를 기억/ 저장시키고자 할 때 사용)

조작을 위해 모드 진입시 사용)

◆ CHECK(MODE) : 현재 사용 중인 RANGE를 확인 하고자 할 시사용. (설정 모드

◆ 100ø(150ø)  : 강도 환산 값 확인시 사용. (OPTION 모드 조작을 위해 모드

진입시 사용)

■ 상태 표시

◆ kgf/㎠ : kgf 단위 사용 시 점등. (강도환산 값 단위를 표시)

◆ N/㎟ : N 또는 kN 단위 사용 시 점등. (강도환산 값 단위를 표).

◆ kgf  : kgf 단위 사용 시 점등.

◆ kN : kN 단위 사용 시 점등.

◆ N : N 단위 사용 시 점등.

◆ PEAK : PEAK 상태시 점등.

◆ O.L : 과 하중 상태 설정치에 의해 점등.

(OVER RELAY 작동)

◆ END : 시료 파괴 시 설정치에 의해 점등.

(END RELAY 작동)

◆ RANGE1 : RANGE 1단 사용 중 점등.

◆ RANGE2 : RANGE 2단 사용 중 점등.

■ 사용 방법

1) 전원을 투입한다.

2) Power 스위치를 ON한다.

3) 펌프 스위치를 ON한다.

4) 시료를 가압판 위에 올려 놓는다.

5) 좌축 밸브를 오른쪽으로 잠근다.

6) 인디게이터의 ZERO 버튼을 누른다.

7) 인디게이터의 PEAK 버튼을 누른다.

8) 우측 스위치를 오른쪽으로 돌려 시료가 상부가압판에 다을때까지 올리고 강도값을 보면서 속도를

조절한다.

9) 시료가 파괴되면 우측 스위치를 잠그고 좌측 밸브를 두바퀴 정도 왼쪽으로 풀어 놓는다.

10) 강도값을 환산한다.

(100**150** 버튼을 누른다. 100** 환산때에는 100** 불이 들어오게 150** 환산때에는 150** 불이

들어오게 한다.)

11) 100**150** 불이 들어오지않게 버튼을 누른다.

12) 시료를 치우고 다시 시험을 시작한다.

■ kgf 를 kN 단위로 변경하는 방법

1) 100∅/150∅ 버튼을 약 5초간 누른다.

FUN ST 가 표시된다.

2) CHECK/MODE 한번 누른다.

unit-st 표시되고 0이나 1숫자가 나온다.

3) PEAK/UP 버튼을 눌러 1로 만든다.(0은 kgf단위 일때)

4) ENTER 버튼을 누른다.

5) ZERO 버튼을 누른다.